第十章 吸光光度法

教学目的：掌握光度法的基本原理，了解光度分析条件的控制，分光光度法的应用范围。

教学重点：Beer定律；光度分析的应用。

教学难点：光吸收原理；光度分析的准确度。

吸光光度法：基于物质对光的选择性吸收而建立起来的分析方法，包括比色法和分光光度法。

分光光度法的优点：灵敏、准确、快速、选择性好、适于微量组分的测定。

10.1  吸光光度法的特点

一、 吸光光度法的特点

1．光的基本性质

紫外光：200-400nm  可见光：400-750nm  红外：0.75-50(m

单色光：单一波长的光。  复合光：由不同波长的光组成的光。

互补色光：按一定比例混合，能够组成白光的两种光互称为互补色光。

溶液呈现的颜色是它吸收光的互补色。

两互补色按一定比例混合后，可得到白色。

二、二光吸收的基本定律

- 朗伯－比尔定律

1790年，Lambert用实验指出，当光通过透明介质时，光的减弱程度与光通过介质的光程成正比。1852年，Beer研究证明了，光的吸收程度与透明介质中光所遇到的吸光质点的数目成正比，在溶液中即与吸光质点的浓度成正比。

吸光度：  透光率：

2．摩尔吸收系数和桑德尔灵敏度

（1）摩尔吸收（光）系数(

A＝Kbc      b：cm    c：mol/L

A=(bc    (:摩尔吸收系数，只与波长有关。单位：L.cm-1.mol-1

物理意义：一定(下，b＝1cm，c＝1 mol/L时的吸光度。

实际工作中不能用c＝1 mol/L的溶液测吸光度(A＝0.2-0.7)。(能反映方法的灵敏度，光度法测定(：104，一般(:105已很灵敏。

2．吸光度的加和性

共存的多种吸光物质对同一波长光吸收的光度值分别为A1，A2，…An，则总吸光度为：

A=A1+A2+…+An  （据此可进行多组分的测定）

3、偏离朗伯－比尔定律的原因

(1)．非单色光

(2)．化学因素

介质不均匀或由于溶液本身的化学反应引起的偏离。溶液本身离解、缔合、络合

10.3 显色反应和显色条件的选择

一、显色反应要求

显色反应：将待测组分转化成有色化合物的的反应。M＋L＝ML

1.要求：（1）选择性好；（2）灵敏度高，(>104；（3）有色化合物ML要稳定，不分解；

（4）ML的组成要一定（只ML无MLn）；（5）ML与L颜色差别大,吸收峰波长差：((>90nm.

2．显色剂：满足以上要求。有机显色剂

二、显色条件的选择

1.溶液的酸度：M＋L＝ML（显色剂L存在酸效应(L（H））

- 影响显色剂的溶度

- 影响M的存在状态

- 影响ML的组成和稳定性，如Fe3＋－磺基水杨酸    pH     组成     颜色

2-3    1：1     紫红

4-8    1：2     棕褐

8-10   1：3     黄色

2.显色剂用量：显色剂过多有时会引起副反应，加入量要严格控制，可通过实验确定。

3.温度：通过实验确定温度范围，通常在室温下进行。

4．溶剂：一般螯合物在有机溶剂中溶解度大，提高显色反应的灵敏度。如Cu(SCN)42－在水中大部分离解，几乎无色；在丙酮中呈蓝色。

5.显色时间：通过实验找出适宜的显色时间。

9．干扰组分：共存组分与显色剂生成有色络合物，正干扰；生成无色络合物，负干扰。

干扰的消除：

- 控制一定酸度，使干扰组分不生色。

- 掩蔽剂，与干扰组分生成无色物。

（3）  选择适当的波长。

（4）  选择适当的参比液

（5）  分离干扰组分

10.4 测量条件的选择

一、测量波长的选择

(1)“最大吸收原则”：选择被测物质的最大吸收波长的光作为入射光。(无干扰)

(2)”吸收最大，干扰最小”：在最大波长处有其他物质干扰时。

二、参比溶液的选择

1．M、L均无色，可用蒸馏水作参比。

2. L无色，M有色，可用不加显色剂的被测试液作参比溶液。

3.  L有色，M无色，可选择不加试样溶液的试剂空白作参比溶液。

4．L、M均有色，可将一份试液加入适当掩蔽剂，将被测组分掩蔽起来，使之不再与显色剂作用，而显色剂及其他试剂均按试液测定方法加入，以此作为参比溶液。

- 改变加入试剂的顺序，使被测组分不发生显色反应，可以此溶液作为参比溶液消除于扰。

- 吸光度范围的选择

吸光度范围的选择：A:0.2-0.8（T为95%-15%）(相对误差较小)

10.5 目视比色法和光度计的基本部件

一、目视比色法：比较透过光的强度

标准色阶：在相同条件下显色，目视比较。

特点：灵敏度高，准确度低，不同人看，结果不同，不符合朗伯－比尔定律也可用目视比色法，因为比较的是透过光。

二、分光光度法

1．分光光度法的原理和特点

(1).光电比色法：比较溶液对某一波长光的吸收情况。比目视比色法的准确度和选择性好。

(2).吸光光度法：与光电比色法的原理相同，只是二者获得单色光的方法不同，前者使用滤光片，后者使用光栅、棱镜，因而比光电比色法的准确度和选择性好。

2.光度计的基本部件：光源－单色器－比色皿（吸收池）－检测器－显示器

（1）光源  钨丝灯：可见、红外  400－1000nm氢灯或氘灯：紫外  190－350nm

（2）单色器

- 滤光片：有机玻璃片或薄膜，利用颜色互补原理。

- 棱镜：根据物质的折射率与光的波长有关。玻璃棱镜:可见,石英棱镜:紫外、可见

- 光栅：在玻璃片或金属片上刻划均匀的线，1200条/mm,   衍射、干涉原理

（3）吸收池：玻璃:可见,  石英:紫外、可见

（4）检测器：光电转换器件（光电管、光电倍增光，光电二极管阵列）。利用光电效应，光照产生光电流，测定光电流的大小。

（5）显示器：检流计：72型。数字显示：722型。数字打印：UV－240。

10.6  吸光光度法的应用

一、示差分光光度法

1．原理(高浓度示差分光光度法)

选用比cx浓度稍小的c0为参比,调透光率100%,相当于标尺扩大10倍。

a.先做((~(c标准曲线；b.测待测溶液的((；c.从标准曲线查出相应的(c；d.cx=c0+ (c

设普通光度法和示差光度法的测量误差为x%

普通光度法结果：，示差光度法结果：

二、多组分分析

1．原理：当没有合适的参比溶液时可选择双波长吸光光度法；广泛运用于环境试样和生物试样的分析

两组分x、y：

- 应用：（1）单组分的测定；（2）两组分共存时的分别测定。

作业：p233 1，2，3，4，5，6